## MCX II高精度型多功能过程校验仪

所属分类：信号校验仪 | 所属品牌：GE

MCX II高精度型多功能过程校验仪

MCX II专门设计用于现场使用，装备完善，自备电池供电，不仅可以模拟输出和测量热电阻，热电偶和电阻信号，还可模拟输出和测量毫安、毫伏、伏和频率。支持HART智能通讯协议，可接外部压力传感器。

支持可更换单个或双重压力模块，输入输出种类达90种以上。

· 多功能，高精度，支持HART功能，具备文档功能

· 消除现场校验误差

· 减少仪器维护费用

· 超过90种的输入/输出信号：压力、温度、电信

号和频率

· 可互换的压力模块：-1 ～35MPa

· 支持智能变送器的HART通讯卡

· 存储卡程序和校验结果的传输

基本技术指标： 输入 量程 精度（一年内） 分辨率 注释 MV（自动量程） 0 ~ 100mV 100 ~600mV 0.004%+0.004% 0.005%+0.005% 0.001 0.01 输入电阻>20MΩ V（自动量程） 0 ~ 6V 6 ~ 60V 0.009%+0.003% 0.009%+0.003% 0.0001 0.001 输入电阻>1MΩ mA 0 ~ 52mA 0.01%+0.003% 0.001 输入电阻2.5Ω 欧姆（自动量程） 0 ~ 400Ω 400 ~ 2000Ω 0.01%+0.005% 0.01%+0.005% 0.01 0.1 在0.9mA激励电流时 在0.9mA激励电流时 频率（自动量程） 0 ~ 655Hz 655 ~1310Hz 1310~10,000Hz 0.01Hz 0.1Hz 1Hz 0.01 0.1 1 输入电阻>300kΩ 输入电阻>300kΩ 输入电阻>300kΩ 次/分 0 ~ 6×105 1c/min 1 输入电阻>300kΩ 次/时 0 ~ 107-1 1c/hour 1 输入电阻>300kΩ 总计数 0 ~108-1 无限制 1 输入电阻>300kΩ 输入 量程 精度（一年内） 分辨率 注释 mV -10 ~ 100mV 0.003%+0.004% 0.001 输出电阻<0.2Ω V 0 ~ 12V 0.004%+0.002% 0.0001 输出电阻<0.2Ω mA 0 ~ 24mA 0.012% 0.001 最大电阻900Ω 欧姆 0 ~ 400Ω 0 ~ 2000Ω 0.005%+0.008% 0.010% 0.01 0.1 在1mA激励电流时 在1mA激励电流时 脉冲 0 ~108-1 无限制 1 最大0-24V/34mA* 频率 0 ~ 100Hz 0 ~ 10000Hz 0.01Hz 1Hz 0.001 1 最大0-24V/34mA* 最大0-24V/34mA* 脉冲/分 0 ~ 6000 1p/min 1 最大0-24V/34mA* 脉冲/时 0 ~ 99999 36p/hour 1 最大0-24V/34mA*